湖北中医药高等专科学校

实验动物标准操作规程

2016年11月

目    录

前      言	1

屏障系统环境控制标准	2

普通环境控制标准	3

实验室管理制度	4

实验室安全条例	5

工作人员守则	6

卫 生 防 疫 制 度	7

实验动物中心火灾的应急预案	10

发生其它事故和人身伤害事件的应急预案	13

进入屏障系统动物实验室须知	14

实验动物实验室使用申请程序	15

实验动物中心拖鞋的使用与管理规程	17

人员进出屏障系统实验室操作规程	21

第二更衣室洁净防护用品使用程序	23

屏障系统实验室人员活动规范	25

SPF级实验动物进入屏障系统实验室标准操作规程	26

实验动物外观检疫方法与程序	27

屏障系统实验动物逃脱处理的标准操作规程	29

实验物品进出屏障系统操作程序	30

饮用水、饲料进入屏障系统标准操作规程	32

动物笼具、垫料，无菌衣进入屏障系统标准操作规程	34

脉动真空灭菌器操作规程班前准备	36

脉动真空灭菌器操作规程灭菌操作	37

脉动真空灭菌器操作规程班后工作	38

高压灭菌器日常维护规范	39

高压灭菌器B-D测试操作规程	41

传递窗的使用与管理操作规程	43

实验动物照度调控规程	45

动物实验室医用废弃物处理操作规程	46

实验动物取和固定的标准操作规程	47

实验动物编号操作规程	50

实验动物的称重操作规程	52

小鼠给药标准操作规程	54

大鼠给药标准操作规程	59

普通环境实验室豚鼠日常饲养管理操作规程	63

普通环境实验室兔日常饲养管理操作规程	64

屏障系统实验室饲养管理的管理规范	66

实验动物实验室的清扫与卫生管理规范	68

实验动物中心环境消毒管理规范	69

实验动物区的记录管理规范	70

实验动物中心设备维护规范	71

前      言

实验动物是医学、生命科学研究的基础和重要支撑条件。医药、化工、农业、轻工、环保、航天、商检、军工等许多领域的科学研究和生产应用都离不开实验动物，在现代医学的带动下，实验动物已发展成为一门综合性的新兴学科，其发展程度是反映一个国家生命科学发展水平的重要标志。各种生命科学研究项目和成果要与国际接轨，被国际承认，就必须以国际通用的实验动物标准和管理原则为指导。

在我校科研及教学方面的课题研究项目，其中有大部分属于基础研究领域，都必须通过实验动物方可完成。标准化实验动物中心的建立为我校教学、科研工作提供了有力的实验平台和技术保障。

湖北中医药高等专科学校实验动物中心标准化操作规程(SOP)依据GB14925-2010《实验动物环境及设施》，结合我校实验动物中心实际建立该规范。本SOP每年修订一次，其解释权属于本中心。

在编写本SOP时我们非常认真，然而难免有错误和疏漏之处。在此由衷地欢迎您的批评和指正。

请本中心工作人员及进入中心的科研人员严格按照SOP进行操作。

屏障系统环境控制标准

- 温度：（℃）

20~25。

- 湿度：（%）

40%~70%。

- 压强梯度：（Pa）

20~50 。

室内保持正压，室内静压高于走道；走道高于外界。

- 气流速度：（m/s）

0.1~0.2。

- 换气次数：(次/h)

10~20。

- 空气洁净度：(级)

10000级。

- 氨浓度：(mg/m3)

≤14。

- 噪声：(dB)

60分贝以下。

- 菌落数：(个/皿)

3以下。

普通环境控制标准

- 温度：（℃）

16~26。

- 湿度：（%）

40%~70%。

- 气流速度：（m/s）

0.1~0.2。

- 换气次数：(次/h)

8~10。

- 氨浓度：(mg/m3)

≤14。

- 噪声：(dB)

60分贝以下。

- 菌落数：(个/皿)

30以下。

实验室管理制度

- 操作人员进入实验室应更换工作服，对于屏障环境的实验室，应更换专用无菌工作衣、鞋、帽。

- 实验室内保持清洁，不准吸烟、进餐、私人会客，不得存放私人物品及与工作无关的物品。

- 实验室内仪器设备专人管理，放置合理，便于操作。

- 仪器设备未经领导批准不得外借和让外来人员使用。

- 非本中心工作人员除因工作外不得随意进入实验室，外来参观学习人员，必须经领导批准,方可入内。

- 实验室实行专人负责卫生和安全管理，执行日常和节假日的安全检查。

- 下班前作好安全检查，关好门、窗、水、电、气源，确保安全。

- 认真填写实验记录和仪器使用记录，如实填报检测报告单，不得随意涂改。

实验室安全条例

- 严禁在实验室内吸烟。

- 严禁在烘箱内烘烤易燃物。

- 实验室内的易燃易爆化学试剂应远离火源、远离强光的照射，并防止相互碰撞，要严格的按其保管、使用规定予以妥善保存。

- 实验人员在做实验时必须严格执行安全操作规程，坚守工作岗位，不得随意离开实验现场。在实验未作完时，尤其在同时用水、电的情况下，若有要事需离开实验室，必须中止实验。

- 实验室工作人员在下班离开实验室前应注意检查水电开关，若有应该关而未关的开关，应及时关上，以防发生不应有的事故。

- 实验室内不允许其它闲人随意进出。

- 实验室内工作人员若因工作或其它事情需中途离开实验室时，若室内无人，应及时锁门，防止物品被盗。

工作人员守则

- 认真学习有关法律法规,热爱熟悉本职工作,不断提高自身的政治素质、业务素质和工作能力。

- 严格遵守作息制度，严明工作纪律，坚守工作岗位。

- 工作期间不串岗或离岗。

- 努力完成上级交办的各项工作任务。

- 搞好文明建设，做到热情、礼貌、文明，积极参与社会公益活动。

- 科学管理，以人为本，全体人员必须履行相应的工作职责。严格遵守作息制度，严明工作纪律，坚守工作岗位。

- 设施内的任何工作人员必须经过严格的培训考核，持证上岗从业.

- 实验室实行规范管理，按SOP认真操作、严格记录。

- 工作人员必须文明服务、礼貌待人、热情周到。

卫 生 防 疫 制 度

- 注意个人卫生、进入工作区应更换工作服、工作鞋。

- 保持动物中心清洁卫生、保持地面、桌面、门窗的干净整洁。

- 车间内所有用具定期清洗消毒，严格按照操作规程定期对饲养区、实验区、外环境进行消毒。

- 防止交叉感染，严禁非工作人员进入工作区，严禁将不明来源的动物带入工作区。防止野鼠进入工作区，本中心内所有物品不得随意外借。

- 外购、外售动物严格按照规定进行检疫。

- 经常观察动物健康状况，技术人员认真作好动物疾病诊疗工作。

实验动物中心停电、停水的应急预案

- 立即通知实验动物中心工作人员。

- 立即撤出所有在屏障系统的人员，撤出时关好实验室及屏障系统两侧的门，维持室内正压。

- 在屏障系统实验室进行实验的人员将动物放回笼子或进行固定防止动物逃脱，不能将动物带回原饲养间。

- 停电前正在使用的电器要关闭开关或切断电源，防止突然来电造成电器损伤。

- 恢复供电后立即开启通风系统，通风恢复30分钟后实验人员方可重新进入屏障系统。

- 做好应急预案启动记录。

- 立即通知实验动物中心工作人员。

- 如果1天内无法恢复供水，应当准备经灭菌处理的动物饮用水，进行补充。

- 做好应急预案启动记录。

实验动物中心通风系统或空调系统停机的应急预案

- 立即通知实验动物中心工作人员。

- 立即撤出所有在屏障系统中的人员，撤出时关好实验室及屏障系统两侧的门，维持室内正压。

- 在屏障系统实验室进行实验的人员将动物放回笼子或进行固定防止动物逃逸，不能将动物带回原饲养间。

- 关闭一楼电源总开关，防止检修时突然来电造成人员伤害。

- 迅速通知空调维修人员到场检修。

- 通风或空调系统恢复30分钟后实验人员方可重新进入屏障系统。

- 做好应急预案启动记录。

实验动物中心火灾的应急预案

- 动物中心工作人员须全部接受过消防知识的培训，并每年举行一次消防演习。

- 动物中心内一旦发生火情，第一发现人立即向动物中心内的所有工作人员和实验人员报警。

- 动物中心管理人员立即安排人员向119报警，并向学校报告。实验动物中心工作人员根据火情判断组织灭火自救，还是组织全体人员撤离。发现有人受伤，立即拨打120请求急救。

- 动物中心管理人员根据着火位置立即切断相应部位电源。

- 着火位置在屏障系统内的，其中人员迅速撤离。屏障系统中的动物不得再用于正式实验，按淘汰动物处理。

- 着火位置在屏障系统之外且火势可以控制的，立即撤出所有在屏障系统中的人员。撤出屏障系统时关好实验室及屏障系统两侧的门，维持室内正压。在屏障系统手术室进行实验的人员将动物放回笼子或进行固定防止动物逃脱，不能将动物带回原饲养间。

- 做好应急预案启动记录。

实验动物发生传染性疾病的应急预案

- 当突然发生不明原因的动物群体性死亡或患病时，立即报告湖北中医药高等专科学校实验动物管理委员会乃至湖北省实验动物管理委员会。

- 将死亡或患病动物所在区域划为污染区，并和临近区域隔绝开来，包括在门口设置消毒区，暂时密封该区域门窗。如果在屏障系统中，则关闭该区域通风系统。不得转移临近区域内的动物，防止扩大疫情。

- 禁止无关人员进入该污染区，进入过该区域人员需进行登记并严禁进入其它动物饲养室，离开该污染区后要进行严格消毒。

- 组织专业人员分析判断是否发生动物传染病，必要时进行实验室检查。

- 当确定已有传染病发生时，应将患病动物所在区域内的所有动物全部扑杀，将患病死亡和扑杀动物尸体装入专用箱（桶），直接运到相关无害化处理站，进行焚烧销毁。

- 按相关法规对污染区域进行卫生消毒。

- 做好应急预案启动记录。

发生实验动物咬伤人事件的应急预案

- 立即利用实验动物中心的急救箱进行消毒和止血处理。伤势严重的立即送急诊治疗。

- 根据咬人动物的分级、种类和健康状况确定是否给伤者注射破伤风和狂犬疫苗。

- 立即通知实验动物中心工作人员。

- 明确动物咬人的原因，鉴别是否为动物疾病表现。如确定为动物传染病表现，按《实验动物发生传染性疾病的应急预案》处理。

- 将咬人动物隔离到同级动物笼中观察，防止咬伤同笼动物。

- 对血迹进行清洁消毒。将染血动物笼中动物转移到同级动物笼中，防止动物之间因见血引发争斗。

- 做好应急预案启动记录。

发生其它事故和人身伤害事件的应急预案

- 其它意外事故包括消毒锅爆炸或蒸汽泄露，人员触电、烫伤。

- 立即关闭相应电源，在不伤害自身情况下立即使受伤人员脱离现场，中止持续伤害。

- 利用实验动物中心的急救箱对受伤人员进行消毒和止血处理。伤势严重的立即送急诊治疗。

- 迅速通知实验动物中心工作人员。

- 联系专业人员检测消毒锅或漏电设备是否可以继续正常运行。对无法继续正常工作的进行现场维修或联系生产单位维修。

- 发生消毒锅事故后检测屏障系统内环境是否被破坏。如果是则其中动物不得用于正式实验，按淘汰动物处理。

- 查明事故原因，做好应急预案启动记录。

进入屏障系统动物实验室须知

- 湖北中医药高等专科学校实验动物中心屏障系统动物实验室是经湖北省科技厅、省动管会验收合格达标的动物实验室。欢迎校内外科研人员来我中心动物实验室进行动物实验。

- 进入动物实验室前，请认真阅读《实验设施质量管理手册》。

- 进入动物实验室人员必须严格按照标准操作规程进行操作。

- 不得将无关人员带入动物实验室。不得将不明来源的动物带入动物实验室。

- 尊重爱护动物，不得虐待实验动物。

- 认真填写入、出室登记。

实验动物实验室使用申请程序

1.	目的

规范、加强对外来人员的管理，防止其违反操作规程影响实验动物中心正常运转，保证及维护实验与生产环境条件。

2.	适用范围

实验动物实验区。

3.	职责人

实验人员、科研人员。

4.	工作程序与要求

4.1	领取实验室使用申请表，按表格要求详细填写各项内容

4.2	听取中心管理人员、接待人员介绍进出实验动物中心、实验室的程序及注意项。

4.3   实验室管理员审批

    - 审批依据

- 是否合适在本动物实验室进行饲养。

- 是否有空间安排。

- 申请者是否经过培训并有使用资格。

- 是否有不可控制的危害。

- 是否符合实验动物福利原则。

4.4实验动物中心审批

4.5 实验动物进入

在管理员安排下，登记动物数量并进入检疫室检疫。

  - 实验结束

  - 依操作规程对实验动物进行处理。

  - 清理实验留下的用品。

  - 通知管理员检查实验场地，及消毒实验间。

5．注意事项：

5.1 申请者提出申请后，中心必须在5个工作日内作出审批结果，否则将视为同意。

5.2 动物进入实验室时，必须通知管理人员安排实验场地，不得私自将动物放进实验室，如刚好在休息或假日，必须提前通知管理员，安排好场地,否则将视为违反管理条例。

5.3  实验中途如减少动物，应及时通知管理员，否则继续按原动物数量计，实验中途如增加动物数量，应提前通知管理员，在得到同意后方能增加。

5.4 若其试验样品或试剂有化学污染性、生物传染性等危害，经讨论后，采取适当防护措施完全能够控制其危害的试验者，方可安排实验，如果本中心在现有条件下采取了一定的防护措施，仍有可能造成动物中心或实验室环境遭受生物、化学污染的试验，不予接待，并严禁进入动物中心屏障环境。

5.5 禁止外来人员私自进入无关区域参观、取物等擅自活动。

实验动物中心拖鞋的使用与管理规程

- 目的

规范实验动物中心控制区内拖鞋的使用程序，保证及维护实验与生产环境条件。

- 适用范围

实验动物中心。

- 职责人

所有进入实验动物中心制区的人员。

- 定义

本规范所指控制区是指实验动物中心三楼的所有区域。

本规范所指拖鞋分两种：一种在控制区内屏障系统外公用；一种在屏障系统内专用。

- 工作程序及要求

5.1进入控制区拖鞋的使用与更换　坐在鞋柜上，双脚朝外→从鞋柜内侧取出公用拖鞋放在鞋柜内侧的地上→鞋柜外侧脱下私人鞋子→双脚悬空旋转身→穿上拖鞋→完成第一次拖鞋的更换与使用。

5.2不进入屏障系统内，则不必再换拖鞋。

  - 进入实验动物中心屏障系统内拖鞋的使用与更换

5.3.1　在第一更衣室脱下公用拖鞋并穿上第一更衣室专用拖鞋→迈步进入第二更衣室→穿上已经消毒过的（屏障系统专用）拖鞋，进入屏障系统内，完成第二次拖鞋的更换使用。

5.3.2　完成工作后，屏障系统→清洗准备间→第一更衣室脱下专用拖鞋于盒子内，穿上公用拖鞋→离开屏障系统。

5.3.3  离开控制区时，坐在鞋柜上，双脚朝内→取出私人鞋子放在鞋柜外侧的地上→脱下公用拖鞋并穿上自己的鞋子→签字离开。

- 拖鞋的消毒
    清水冲洗→（洗衣粉浸泡→刷洗→清水清洗）→晾干→对拖鞋进行充分喷雾消毒→传递窗紫外线消毒30分钟→从传递窗中取出→第二更衣室备用。

- 注意事项

7.1  屏障系统内的拖鞋必须在系统内专用，不得与系统外的公用拖鞋混合使用与管理。

  - 用完拖鞋后，整齐地放入鞋柜外侧的空格中（系统外公用）或清洗消毒（系统内专用）备用。

  - 拖鞋专为工作人员进入控制区所配用，禁止在非控制区内使用。

屏障环境动物实验室净化的标准操作规程

1．目的

规范屏障环境动物实验室的净化程序，保证屏障环境动物实验室的净化符合国家标准。

2. 适用范围

适用于新建、改建后启用，久置未用或污染后重新启用的，都要进行一系列严格的净化处理。

3.  职责人

管理的工作人员

4. 操作方法

4.1用洁净水加洗涤剂对屏障系统的所有地面、墙壁、天花、门窗、笼架、实验台、手推车等表面进行彻底的擦拭，除去这些表面的灰尘和污垢。

4.2用0．5％新洁尔灭或5％来苏消毒溶液依次对屏障系统内的所有表面进行擦拭消毒（擦拭时抹布尽量不要拧干）。

4.3关闭所有与非屏障区相通的门窗，关闭空调净化系统，然后用75％酒精或1％过氧乙酸对屏障系统内的所有空间、角落、缝隙和物品表面进行喷雾消毒；24 小时后，开启送排内机组，排出室内残留的药物气味：喷雾时人员应带已经消毒的护目镜、口罩（或防毒面具）、穿上连体工作服、带乳胶手套。

4.4在安装高效过滤器前开启送排风机组吹净风管内的尘埃后，对排风管用消毒剂进行擦拭和熏蒸消毒。

4.5按屏障设施内环境的面积，以4～6平方米放置一个瓦钵的比例计算所需瓦钵的数量，然后将瓦钵和连体工作服、口罩、手套等放入高压蒸汽灭菌器中进行消毒，将分别装有高锰酸钾及甲醛的试剂瓶放入传递窗进行消毒处理。关闭空调净化系统。

4.6按人员进出的标准操作规程进入屏障环境系统内，由屏障环境系统外的人员将更衣室的门用密封胶封严；入室人员穿戴好后，分别从高压蒸汽灭菌器及传递窗的内侧取出瓦钵和高锰酸钾、甲醛试剂瓶；按各室的大小放置不同数量的瓦钵；从更衣室二开始向远离入室的方向按每立方米用高锰酸钾15克甲醛30毫升的比例依次向瓦钵中倒入高锰酸钾和甲醛溶液，并迅速后撤，最后退出屏障系统；48小时后开启送排风机组，通风24—72小时，排出屏障系统中的药物气味。

4.7将风速、压差、换气次数等指标调节到标准范围内；净化完毕后，对屏障环境内各区域的空气洁净度和微生物在静态下进行检测，合格后投入使用，否则要重新净化。

人员进出屏障系统实验室操作规程

- 目的

加强人员管理，规范进出屏障系统控制区的程序，保证及维护屏障系统环境条件并正常运转。

- 适用范围

适用于屏障系统动物实验室和屏障系统饲养区。

- 职责人

所有屏障系统内从事动物实验、生产与管理的工作人员、参观学习与实习人员。

- 工作程序与要求

4.1　准备工作

4.1.1 修剪指甲留短发。

4.1.2 取下所佩带的首饰（项链、戒指、手表、手机等）、提（背）包等一切与生产实验无关的装饰品、物品放入物品柜内锁好。

4.2 换拖鞋（见《实验动物中心拖鞋的使用与管理规程》）

4.3 进入控制区　第一更衣室脱下自身私人外套及公用拖鞋并换上第一更衣室专用拖鞋→第二更衣室穿上经消毒的专用拖鞋、先戴上口罩、手套，后穿工作服 →清洁走廊→实验操作→工作走道→气闸缓冲间→清洗准备间清洗笼具→第一更衣室脱下工作服等→脱下专用拖鞋，换上公用拖鞋及自己私人衣物→下楼签字离开。

4.4人员进出屏障系统实验间流程图

外界

换拖鞋                  换回拖鞋

清洗消毒间                           清洗消毒间

脱拖鞋  ↓                                    ↑换回自己的衣服

一更衣室                              一更衣室

脱衣服、↓ 袜子等                          脱掉口罩、帽子、手套

二更衣室                               缓冲间→污物走廊

穿隔离衣、↓戴口罩、手套                        ↑工作结束

清洁走廊                               实验室

进出屏障环境实验室流程

- 注意事项

  - 进入屏障系统前应作好工作服、拖鞋、口罩、手套及其它实验器材的消毒准备工作。

  - 随时随地随手关门，保证房间内的大气压力，防止空气倒流。

  - 时刻牢记无菌操作要求，讲究公用卫生，保持房间整洁有序，维护生产与实验环境。

  - 工作服、拖鞋等为控制区内所配用、必用、专用，禁止在专用区外使用。

  - 爱惜所有公用实验器材及用品，用完之后放回原处。

  - 密切配合实验室管理人员，共同维护实验环境条件。

第二更衣室洁净防护用品使用程序

- 目的

规范屏障系统内工作服、口罩、帽子的使用操作程序,保证及维护实验与生产环境条件。

- 适用范围

适用于屏障系统实验工作区和屏障系统内动物生产区。

- 职责人

进入屏障系统的所有人员。

- 使用程序

4.1在第一更衣室脱下外套（衣服）及公用拖鞋，迈步进入第二更衣室穿上屏障系统内专用拖鞋

4.2 戴上一次性无菌乳胶手套

4.3 戴上一次性无菌口罩，将口罩两边的松紧带挂在耳根上，使口罩将鼻子和下巴紧紧罩住

  - 选用合身的工作服穿上

小号 ( S )适合身高160cm以下人员

中号 ( M )适合身高160cm～175cm人员

大号 ( L )适合身高175cm～180cm人员

加大 ( XL )适合身高180cm以上的人员

4.5调整工作服帽子的位置与状态，并系好带子将帽子固定

4.6 将上衣扎进裤腰内，袖口扎进手套内

4.7 穿戴完毕，进入系统

4.8 完成系统内的工作后，经工作走道→清洗准备间→第一更衣室脱下工作服、口罩、手套 (一次性用品投入垃圾桶)、专用拖鞋，换上公用拖鞋。

4.9 穿上自己的外套（衣服），对工作服进行简单地折叠整理打包 。

4.10工作结束，离开控制区。

- 注意事项

  - 工作服、口罩、手套穿戴要严实。禁止解开工作服颈扣及露出头发，口罩要罩住鼻子和下巴。

  - 包装工作服时，必须保证工作服上衣与裤子配套，防止错乱。

  - 请将用过的一次性口罩、手套等用品投入垃圾桶。

  - 工作服为进入生产与实验工作区所专用，禁止在工作区以外使用。

屏障系统实验室人员活动规范

- 目的

严格规范人员在屏障系统内的活动与操作，保证屏障系统内动物的安全与质量，保证及维护实验与生产屏障系统内环境条件。

- 适用范围

屏障环境内实验室和饲养间。

- 职责人

进入屏障系统内的所有人员。

- 工作程序与要求

  - 增强主人翁责任意识，强化无菌操作意识，讲究卫生。

  - 严格按《人员进出屏障系统实验间操作规程》进出系统。

  - 穿戴口罩、手套、帽子、工作服要严实。

  - 养成保持开门进入后随手关门的良好习惯。

  - 禁止做与工作无关的事，如聊天、说笑、嬉闹。提高工作效率，尽量减少在屏障系统内的停留时间。

  - 各种操作要轻、稳、快，避免产生噪声。

  - 禁止带入手机等通讯工具及娱乐电子产品。

  - 爱护公用仪器设备，用完后放回原处，共同维护环境整洁与美观。

SPF级实验动物进入屏障系统实验室标准操作规程

- 目的

规范SPF级实验动物接收操作方法与程序，保证动物及屏障系统的安全。

- 适用范围

屏障系统实验区。

- 职责人

屏障系统内动物饲养人员、实验人员、传递、运输及消毒人员。

- 工作程序与要求

  - 传递动物时必须由二人共同完成。一人在检疫间，一人在清洁准备间。

  - 按《传递窗的使用与管理操作规程》，对运输笼进行充分喷雾消毒后，放入传递窗紫外灯消毒10～20分钟，并通知实验室内的实验或饲养管理人员。

  - 实验或饲养管理人员及时在传递窗内打开运输笼，将动物转移到备好的饲养笼内。(将运输笼留在传递窗内，由屏障系统外的工作人员取出)关好传递窗。

  - 把动物运到实验室进行外观大体检疫，发现受伤或其它异常动物及时更换。

  - 将动物分组实验、饲养。

实验动物外观检疫方法与程序

- 目的

统一规范并实行科学地实验动物一般症状观察方法与程序，对动物状态、症状进行全面准确地描述、判断与掌握。

- 适用范围

适用于各种动物生产与试验研究工作。

- 职责人

动物生产、实验及管理人员。

- 工作程序及要求

4.1全身状态观察

4.1.1 精神状态　健康的实验动物一般表现灵活，眼光有神，反应迅速，被毛光泽。精神异常可表现为抑制或兴奋。精神抑制时表现为无精打采，眼无神、微睁，行动迟缓，对外界反应迟钝。啮齿类动物精神异常时常表现为此种类型。

4.1.2 营养状况　健康动物肌肉丰满，体格健壮，被毛有光泽。患病动物体躯消瘦、骨骼外露，被毛蓬乱无光。抚摸动物背、腰，营养良好时，感觉背腰厚实、皮肤弹性好；营养不良时，腰脊椎突出刺手，肋骨明显。

4.1.3 发育状态　健康动物体格发育与年龄、品种相称。先天性畸形，代谢紊乱等使动物表现为发育不良。

4.2 被毛和皮肤的检查

4.2.1 被毛　营养良好的动物被毛富有光泽。管理不良、患有消化系统疾病、寄生虫病、传染病或慢性皮肤病的动物被毛不整洁、无光泽。寄生虫病、营养不良或某些中毒出现时，能见到全身或局部脱毛，但动物如兔有年龄（4月龄时）换毛和季节性换毛（成年后，每年春、秋季各换一次），属于正常现象。

4.2.2 皮肤　主要检查皮肤颜色、温度、弹性等，健康的动物一般皮肤粉红，有温感，弹性好。皮肤发紫色、有出血点、淤血、弹性差都预示不良。

4.3 粘膜检查

主要检查可视粘膜，并以眼结膜为主。眼结膜颜色变化主要是：①潮红（充血）。单眼的潮红，常系局部炎症所致；双侧潮红，多由于全身性发热性疾病；弥漫性潮红，则见于心、肺疾病及伴有障碍的各种疾病。②苍白（贫血）。见于各种类型的贫血、大失血或内出血。③黄染（黄疸）由于胆红素沉着而呈现黄色。见于引起胆汁排泄障碍的疾病（胆管狭窄、十二指肠炎等）、排泻胆红素能力降低（肝脏疾病）及因胆红素生成过剩而排出不全。④发绀。呈不同的蓝紫色，可见于缺氧症、循环障碍及某些中毒症。

- 注意事项

  - 观察精神状态时要掌握不同动物生活习性，选择恰当的时间，切勿将动物的正常生活习性误认为异常。

屏障系统实验动物逃脱处理的标准操作规程

- 目的：

规范屏障系统内实验动物逃脱的处理程序，保证动物实验结果有效、准确。

2. 适用范围

本中心屏障系统生产区及实验区。

3. 职责人

动物生产、实验及管理人员。

4. 操作方法：

4.1发现实验动物逃脱后，立即捕捉并报告实验项目负责人或联系人。

4.2发现大鼠、小鼠逃脱后，立即捕捉，如不影响实验的进行，立即处死；如可能影响实验进行而逃脱时间短于12小时的，捕捉后未发现其受污染或受伤，并能确认其编号、组别、笼号者，可放回原笼内继续试验；若逃脱时间超过12小时，捕捉后发现其受污染或受伤，或难于确认其编号、组别、笼号者应予放弃。

4.3所有逃出实验控制区的实验动物，捕捉后给予安乐死。

4.4整个处理过程应当详细记录并签名。

实验物品进出屏障系统操作程序

- 目的

规范实验物品进出屏障系统的操作程序，保证及维护屏障系统环境条件免遭污染。

- 适用范围

适用于屏障系统内动物实验室与饲养间。

- 职责人

所有屏障系统内实验、管理的工作人员、实验人员、参观学习人员。

- 工作程序与要求

  - 进入屏障系统的物资物品都必须经过严格的灭菌消毒。

  - 消毒方法及对应物品分类

    - 高温高压，包括饲料、垫料、饮水（瓶）、工作服、运输盒、记录本、登记卡等耐高温高压用品。

    - 紫外线传递窗，包括钴60灭菌饲料、实验仪器、电子秤、笔、样品受试物、实验动物（包装盒）、工作车、实验台等既不能高温高压也不能浸泡的用品。

4.3　进出程序及顺序

耐高温高压物品→高压锅高压

清洁准备间→工作走道→饲养不耐高压浸泡品→传递窗传递

实验垃圾

与实验间         工作走道→气闸缓冲间→清洗准备间→垃圾处理及清洗笼具→消毒。

饮用水、饲料进入屏障系统标准操作规程

- 目的

保证实验动物的质量，维护屏障环境内稳定不被污染。

- 适用范围

所有进入屏障系统的动物饮用水和饲料。

- 责任人

屏障系统责任管理员和动物饲养员。

- 程序

  - 实验动物饮用水的进入程序。

    - 将饮水瓶内部和瓶塞用自来水清洗干净。

    - 将洗干净的饮水瓶倒置沥干水分，瓶塞收集于不锈钢网篮中。

    - 按需要量将沥干水分的饮水瓶整齐排列于饮水瓶篮中，逐个灌入自来水，留约2cm高空间，盖紧瓶塞，装入袋中送至灭菌准备区。

    - 将水瓶篮放入单扉高压蒸汽灭菌器，按标准操作规程灭菌。

    - 灭菌结束后填写灭菌锅使用记录，工作人员按标准操作规程进打开单扉高压蒸汽灭菌器门，取出水瓶篮，喷洒过氧乙酸消毒液，打开传递窗口放入水瓶篮关闭传递窗口，工作人员20分钟后按操作规程进入屏障系统，打开传递窗口舱门，打开布袋取出水瓶篮。

    - 替换饲养笼上空的饮水瓶，填写动物中心日常工作记录。

    - 进入饲养室的饮用水必须一次更换完，不能储存于动物饲养室。水瓶篮由工作人员从污物走廊带出。

  - 饲料的进入程序。

4.2.1 使用钴60辐照灭菌饲料。

4.2.1 根据需要量将饲料包装盒送至灭菌准备区，将双层包装的饲料从包装盒中取出，用消毒液擦拭其表面。

4.2.2  打开传递舱外门，将饲料包放入(注意不要重叠)，关上外门并打开紫外灯。

4.2.3 工作人员20分钟后按标准操作规程进入屏障系统，在内准备间关闭紫外灯打开传递舱内门，取出饲料包后关门。将饲料包送入动物饲养室。

4.2.4 添加饲料于需要的饲养笼上，填写动物中心日常工作记录。

4.3   使用用可高压灭菌饲料。

4.3.1 检查饲料质量，如发现饲料有霉变、结块及虫蛀等情况，不得使用。

4.3.2 将饲料装入袋内，送至灭菌准备区。

4.3.3 将饲料袋放入单扉高压蒸汽灭菌器，按标准操作规程灭菌，锅内灭菌锅内高压，高温灭菌20分钟。

4.3.4 灭菌结束后填写灭菌锅使用记录，取出饲料包，关闭灭菌锅后门。将饲料包放入传递窗口打开传递窗口放入饲料包关闭传递窗口，工作人员20分钟后按操作规程进入屏障系统，打开传递窗口舱门，打开布袋取出饲料包。

4.3.5添加饲料于需要的饲养笼上，填写动物中心日常工作记录。

4.3.6 进入饲养室打开内包装的饲料必须一次添加完，不能储存于动物饲养室。包装袋由工作人员从污物走廊带出。

动物笼具、垫料，无菌衣进入屏障系统标准操作规程

- 目的

保证实验动物的质量，确保屏障系统稳定不被污染。

- 适用范围

所有进入屏障系统的笼具、垫料、无菌衣。

- 责任人

屏障系统责任管理员和动物饲养员。

- 程序

4.1动物笼具和垫料的进入程序。

4.2将饲养笼用自来水清洗干净，充分晾干。

4.2.1 将饲料和垫料打包分别放入单扉高压蒸汽灭菌器。按标准操作规程灭菌，灭菌结束后填写灭菌锅使用记录。

    - 灭菌完成后打开单扉高压蒸汽灭菌器门，取出打包的饲料垫料喷洒过氧乙酸消毒溶液，灭菌结束后填写灭菌锅使用记录，取出饲料包，关闭灭菌锅后门。将饲料包放入传递窗口打开传递窗口放入饲料包关闭传递窗口，工作人员20分钟后按操作规程进入屏障系统，打开传递窗口舱门，打开布袋取出饲料包

4.2.3 将需要更换的饲养笼从架上取下，将动物转移到新的饲养笼中，添加饲料和饮用水。动物换到添加饲料和换笼后填写动物中心日常工作记录。

4.3无菌衣的进入顺序。

4.3.1将用过的无菌衣放入洗衣机进行清洗。

4.3.2将清洗后的无菌衣取出，折叠整齐，每套无菌衣装入一个包装袋。将打包后的无菌衣放入不锈钢篮中，送至灭菌准备区。

4.3.3将不锈钢篮放入灭菌锅，按标准操作规程灭菌。

4.3.4灭菌结束后打开门取出无菌衣晾干后装入灭菌布袋。

4.2.6工作人员按标准操作规程从传递窗带无菌衣进入屏障系统二更，摆放于二更衣柜内。

脉动真空灭菌器操作规程班前准备

1、先将蒸汽管道内的冷凝水排放干净，然后打开与灭菌器连接的蒸汽源阀门，检查其压力是否达到0.30-0.50MPa

2、打开与灭菌器连接的水源阀门，检查其压力是否达到0.15-0.3MPa

3、打开与灭菌器连接的压缩器阀门（或打开空气压缩机电源），检查其压力是否达到0.5MPa-0.7Mpa

4、检查设备供给电源正常后，给设备供电

5、检查设备压力表指示正常，设备记录装置处于正常工作状态

6、设备维持在通电状态，当灭菌器夹层压力稳定在0.2MPa左右后，启动预热程序对设备进行预热，为程序运行做好准备

8、在B-D试纸上注明操作员姓名或代号、日期等标记，放入灭菌器内运行B-D试验程序，BD测试合格后进行下一步

9、整理待灭菌包裹，捆扎不易过紧，内置化学指示卡，外贴化学指示胶带

脉动真空灭菌器操作规程灭菌操作

1、进行B-D试验合格后，打开装载们，将消毒物品放入灭菌室内，包与包之间应留有空隙，四周不要贴于柜壁和门板

2、关闭装载门，根据被灭菌物品选择灭菌程序，检查灭菌参数是否正确，启动运行程序

3、灭菌过程中，操作人员不得远离设备，应密切观察设备的运行状况，如有异常，及时处理，防止意外事故发生

4、做好灭菌效果的监测，记录存档，便于追踪调查

5、灭菌结束后，待室内压力回零后，方可打开卸载门取出物品

6、灭菌物品从灭菌器取出后，应仔细检查放置，防治二次污染

脉动真空灭菌器操作规程班后工作

1、打开装载门，切断灭菌器电源，关闭灭菌器前面板的钥匙开关

关闭蒸汽源阀门

2、关闭设备水源，排出蒸汽发生器中的剩余存水，也可每隔一定      时间彻底排净蒸汽发生器存水

3、每日工作完毕，灭菌器内外应保持清洁，应将室内污物清洁干净，每周一次小保养，每月一次大保养

4、离开之前检查电源以及供水是否正常安全

高压灭菌器日常维护规范

  - 目的

规范高压灭菌器日常维修保养等活动

  - 适用范围

适用于本实验动物中心屏障环境实验区及生产区高压灭菌器。

  - 责任人

高压锅消毒操作人员

4.工作程序与要求

4.1 在蒸发器自动工作时应经常观察其水位。

4.2 蒸发器内在任何时候都应保证有足够的水位。

4.3 当4天以上没有使用设备，设备再次使用时必须先手动将水泵及真空泵的叶轮活动至很灵活的状态。再才能开启电源进入工作。

4.4 灭菌器的门胶条每年更换一次，以防止其老化给设备正常工作造成影响。

4.5 所有带过滤网的阀门，每月必须清洗过滤网。

4.6设备在工作过程中，空压机的压力不可低于0.4MPa，不高于0.8MPa。

4.7 空压机每月需排冷凝水一次

4.8 经常观察空压机油位，油位应保持在观察孔中间位置，若油不够应及时加油。

4.9 液体灭菌时，盛装液体的容器不可密封。

4.10不可将灭菌器内外门强制性同时打开。

高压灭菌器B-D测试操作规程

- 目的

检测高压灭菌器是否达到灭菌要求。

- 适用范围

适用于本实验动物中心屏障环境实验区及生产区高压灭菌器。

- 责任人

高压锅消毒操作人员。

4.工作程序与要求

4.1检查各手动阀门状态，开启蒸发器进水阀门。

4.2打开总电源及蒸发器电源，打开空压机。

4.3当蒸发器压力达到0.5MPa时，打开灭菌器总电源及电源开关。

4.4将B—D测试包放在灭菌器内室最下层排气口正上方物品格内。

4.5 当灭菌器夹层压力达到0.23MPa时，关闭灭菌器外门，门关好后检查设定值，检查完毕后，按下B—D键，设备自动进入B—D程序。

4.6当显示屏上显示出结束时，按下next键→复位键→确定键→esc键，使显示屏回到开门与关门的界面上，开启外门，将B—D包取出。

4.7 取出B—D包中的B—D试纸，若B—D试纸呈均匀的黑色，则说明B—D测试合格，设备可以继续用真空程序进行消毒工作。若B—D试纸上出现黄色的圆瓣，则说明B—D测试不合格，不可用真空程序消毒。需检查不合格原因。

4.8  B—D测试包的做法  用100%脱脂纯棉布折叠成长30cm、宽25cm、高２5cm～28cm、重量为4Kg±5%大小的布包裹，将B—D测试纸放入测试包的中间。

传递窗的使用与管理操作规程

- 目的

规范传递窗的使用与维护操作程序,保证其安全使用，维护屏障系统环境条件。

- 适用范围

适用于本中心所有传递窗的使用与维护。

- 职责人

所有从事屏障系统内实验、动物生产与管理的内外工作人员、参观学习人员。

- 工作程序及要求

4.1 物品的传出

4.1.1系统内的使用人员打开传递窗内门，将物品（动物）放入传递窗内，迅速将门关好，插上插栓。

4.1.2系统外的接收人员打开传递窗外门，迅速取出物品（动物），将门关好，插上插栓。

4.2 物品的传入

4.2.1系统外的使用人员将需要传入的物品进行充分喷雾或擦拭消毒后，打开传递窗外门，将物品（动物）放入传递窗内，迅速将门关好，插上插栓，打开紫外灯。

4.2.2等待10分钟左右后，系统内的接收人员关闭紫外灯，打开传递窗内门，迅速取出物品（动物），将门关好，插上插栓。

- 注意事项

5.1使用传递窗要轻开轻关，随时作好对其本身的维护及清洁消毒工作，防止密封压条老化破损失效。

5.2 开门取物要快，用完后应迅速将门关好，插上插栓，防止异物（飞虫）进入窗内。

5.3 禁止内外门同时打开。

5.4 传入的物品必需尽可能地充分、彻底消毒，防止病原微生物进入屏障系统。

5.5 及时更换紫外灯管，使用时间不应超过1年或6000小时。

实验动物照度调控规程

- 目的

保证动物照度达到国家标准。

- 适用范围

屏障环境饲养区及生产区的动物饲养间。

- 责任人

相关动物饲养员。

- 操作规范

4.1 工作人员人工控制动物饲养室光源开关，每天早上7：30开灯，晚上5：30关灯，做到10/14小时的昼夜明暗交替。

4.2 对电源(灯管)较多的房间，采取部分开启与关闭光源(灯管)的办法，将照度控制在国家标准范围之内。

动物实验室医用废弃物处理操作规程

- 目的

加强对实验动物医用废弃物的管理，保护环境，防止污染，预防疾病。

- 适用范围

所有涉及与使用医用器械(一次性注射器、口罩、手套、输液器)的动物实验室、动物饲养间。

- 责任人

相关动物生产与实验人员、废弃物处理联络员。

- 操作规范

4.1 动物饲养管理人员及实验人员将工作中所产生的医用废弃物装入院中心统一的专用塑料袋内、集中保管，禁止混淆于普通垃圾直接倒入生活垃圾箱。

4.2 由废弃物处理联络员与院中心相关部门的相关人员联系，定期将收集到的医用废弃物交由院中心有关部门集中销毁，并详细如实填写《医用废弃物处理交接单》，交接双方经办人签字。

实验动物取和固定的标准操作规程

- 目的

保证本中心实验人员的安全及动物实验的顺利进行。

- 适用范围

本中心进行的动物实验。

- 职责人

本中心进行实验的实验人员。

- 操作方法：

4.1 大小鼠抓取

4.1.1抓取和固定时应注意大、小鼠的攻击，尽量避免给动物咬伤和抓伤。

4.1.2在任何情况下，抓取动物时动作都要尽量轻柔，不可恐吓、激怒动物，动作迅速准确，并保证动物的舒适和最佳操作体位。

4.1.3所有的标准实验动物都要求尽量用手抓取，抓取前应抚摸大、小鼠并相互适应过程（包括场地、器具等）。

4.1.4在柔和的光照下抓取动物，对不同种类的动物采用不同的方法。

4.1.5抓取大鼠时，用一只手抓住尾根，另一手放在其背部和肋骨上，使大拇指和食指在前肘后面，将手指推向前，第一手提放在下颌骨后面的颈部下面，抓取前应注意，不能急速或突然地用手抓取。

4.1.6 抓取小鼠时，用手抓住尾根，再把它放在能用爪抓牢的物体表面，然后迅速用拇指和食指抓紧其颈部松软的皮肤，将它提起，把尾巴夹在小指和手掌或第四、五指之间。

4.1.7抓取大小鼠时，不能抓尾尖，避免尾部皮肤脱落或拉断；抓颈部的手不要过分用力，以免颈椎脱臼或窒息。

4.2大小鼠的固定

4.2.1徒手固定  将抓起的大小鼠放在笼盖上，轻轻向后拉鼠尾，让其抓紧笼盖后，用左手拇指和食指抓住颈背皮肤，提起翻转，把尾巴拉伸交左手压住。

4.2.2器具固定

4.2.2.1容器固定尾静脉注射时，选取大小适中的容器倒置，让动物往里钻，抓住尾部。

4.2.2.2 手术台固定：将大小鼠四肢放入手术台松紧环内，收紧环扣，将其固定

4.3 兔的抓取方法

4.3.1 抓取：实验家兔  饲养在笼内，所以抓取较为方便，一般以右手抓住兔颈部的毛皮提起，然后左手托其臀部或腹部，让其体重重量的大部分集中在左手上（如图1）避免了抓取过程中的动物损伤。不能采用抓双耳或抓提腹部。

图1 家兔抓取                   图2 兔台式固定

4.3. 2．固定：本中心将家兔的固定分为盒式、台式。盒式固定，适用于兔耳采血、耳血管注射等情况；若做血压测量、呼吸等实验和手术时，则需将兔固定在兔台上（图2），四肢用绳活结绑住，拉直四肢，将绳绑在兔台四周的固定木块上，头以固定夹固定或用一根绳挑过兔门齿绑在兔台铁柱上；

4.4豚鼠的抓取固定方法

豚鼠较为胆小易惊，不宜强烈刺激和受惊，所以在抓取时，必须稳、准和迅速。一般抓取方法是：先用手掌迅速扣住鼠背，抓住其肩胛上方，以拇指和食指环握颈部，另一只手托住臀部。

豚鼠的抓取方法

实验动物编号操作规程

- 目的

规范实验动物的编号方法。

- 适用范围

本规程适用于本实验动物中心各种动物编号。

- 职责人

动物试验操作人员。

- 标记方法

4.1 大小鼠编号标记方法

4.1.2两种染色剂: 5%苦味酸溶液（黄色），0.5%品红（中性红）溶液（红色）。

4.1.3 规定黄色为编号的个位数，红色为编号的十位数。把两种颜色所在部位代表的数字相加之和为动物编号。

4.1.4 用棉签或摄子夹棉球蘸取适量染色剂从逆毛方向涂布在动物身体的不同部位的皮毛上。

4.1.5 动物在正常体态情况下，涂布黄色染色剂，头部定为1号，并围绕动物身体按顺时针方向，依次是右前腿为2号，右侧腹为3号，右后腿为4号，尾根为5号，左后腿为6号，左侧腹为7号，左前腿为8号，正背为9号。

4.1.6 涂品红溶液（5%），头部定为10号，并围绕动物身体按顺时针方向，依次是右前腿为20号，右侧腹为30号，右后腿为40号，尾根为50号，左后腿为60号，左侧腹为70号，左前腿为80号，正背为90号。

4.1.7 大、小鼠编号标记操作的注意事项

4.1.8 大量染色剂顺毛涂抹会造成颜料流淌，随动物运动相互磨擦而使颜料随处可见而不易鉴别序号。

4.1.9 实验时间长久，颜色会因动物相互摩擦、舔毛、尿、水浸湿而消退，此时需要及时在原来的基础上重新涂布染色剂，加深颜色。

4.2 豚鼠标记方法

同大小鼠标记方法

4.3 家兔的编号标记方法

试验人员可任选以下一种操作方法：

方法一： 与“大小鼠的编号标记方法”相同。

方法二： 挂耳牌。

方法三：:用记号笔直接在兔的右耳目内侧毛少的地方写上编号。

如果试验时间较长，写上编号的颜色变浅，则重新按原编号加深号码。

实验动物的称重操作规程

- 目的

统一规范各种动物称重的标准操作方法。

- 适用范围

本规程适用于本实验动物中心各种试验的动物体重称量。

- 职责人

动物试验操作人员。

- 小鼠称重的标准操作程序

实验器械:电子天平(量程:0-200g, 感量0.01g)

操作步骤：

4.1选取适宜高度、平稳的位置放置电子称并调零;

4.2插上电源，开机，待电子天平准备好后，放上大小适宜的称量 盒，再次调零。

4.3按《实验动物的抓取与固定操作规程》从饲养盒中抓取小鼠，放入称量盒中待数值稳定后，读取读数。如数值跳动不止，选取中间值记录，所读数值记录在专用的实验原始记录表中。

4.4将小鼠放回笼中，盖上笼盖，放回笼架，插上饮水瓶。

4.5称量完后，将鼠笼摆放整齐，关上天平，断开电源，电子天平擦拭干净后放回原位，填写电子天平的使用记录。

- 大鼠称重的标准操作程序

实验器械：:电子天平(量程:0-500 g，感量0.1 g)

操作步骤：同小鼠称重的标准操作程序。

- 豚鼠称重的标准操作程序

同大鼠称重的标准操作程序。

- 兔称重的标准操作程序

实验器械: 电子天平(量程:0-6kg，感量0.2g)操作步骤:

7.1同小鼠称重的标准操作程序4.1;

7.2同小鼠称重的标准操作程序4.2;

7.3按《实验动物的抓取与固定操作规程》从兔笼中抓取家兔，放在秤上，待数值稳定后，读取读数，记录在专用的实验原始记录表中。

7.4将动物放回笼中，关好兔笼。

7. 5称量完后，将天平擦拭干净后放回原位，并填写天平使用记录。

8. 各类动物称重的注意事项

8.1 所用的电子称量器具必须是经过检定合格，并符合相应的称量范围和感量的要求的器具。

8.2称量器具必须按照要求进行期间核查。

8.3每次称量前对称量器具进行简单的检查，无异常情况时才可以使用，称量过程中发现结果出现明显异常时，应对称量器具进行核查，并排除称量工具的原因。

小鼠给药标准操作规程

- 目的

统一规范小鼠各种给药操作方法，保证给药质见与动物的安全。

- 适用范围

所有小鼠腹腔注射、经口灌胃、肌肉注射和尾静脉给药实验。

- 职责人

各类小鼠实验操作人员。

- 小鼠给药的操作方法

4.1 小鼠腹腔注射操作方法（附图1）

4.1.1 操作方法

4.1.1.1 按实验方案要求，配制、准备注射药物及酒精棉球、注射器等实验器材。

4.1.1.2 用1ml一次性塑料注射器吸取要注射药物量，排除空气。

4.1.1.3 按《小鼠的抓取与固定操作规程》抓取、固定小鼠。

4.1.1.4 将动物腹部朝上头部朝下倾斜。

4.1.1.5用酒精棉球擦拭消毒注射部位后，在下腹部的1/3-1/4部位，离中线左右约5 mm处将注射针刺入皮下进3-5mm, 然后针头朝头部方向呈 45°倾斜刺入腹膜，进入腹腔后没有抵抗感。

4.1.1.6回拉针栓，若无回血、尿液或肠内容物流入后将注射液注入。

4.1.1.7拔出注射器，用酒精棉球消毒注射部位。

4.1.2 注意事项

4.1.2.1 注射时，动物要腹部朝上倒倾，使脏器移向胸部横隔处，以免被针头刺入。

4.1.2.2 针头进入腹腔后，一定要回抽，以避免将药液注入其它器官，导致动物死亡。

4.1 .2.3为避免注射后药液从针孔流出，注射针头不要太粗。

图1 小鼠腹腔注射

4.2小鼠经口灌胃操作方法(附图2)

4.2.1 操作方法

4.2.1.1 按实验方案要求，配制、准备灌胃药物及灌胃针等实验器材。

4 .2.1.2 准确吸取一定量待灌胃的药物。

4.2.1.3按《小以的抓取与固定操作规程》抓取、固定小鼠。

4 .2.1.4使动物腹部朝下，头部向上有一个倾斜度。

4.2.1.5右手指与中指将灌胃针插入口腔，拾上腭轻轻推至咽部，此时有特殊抵抗感觉，阻力较大。

4.2.1.6 待动物有吞咽动作，再沿咽壁慢慢插入食管，阻力较小，并有中空感觉。

4.2.1.7 视动物大小，灌胃针进入小鼠口腔的长度一般在4-5CM。

4.2.1.8 右手食指将药物缓慢推入。

4.2.1.9 拔出灌胃针，给药完毕。

4.2.2 注意事项

4.2.1.8右手食指将药物缓慢推入。

4.2.2.1灌药时，如果动物挣扎厉害，应立即拔出灌胃针管，重新操作，等动物安静时才可灌药。

4.2.2.2 灌胃针头应光滑、圆钝。

4.2.2.3 操作过程动作不可过猛，以免损伤动物食管及胃。

4.2.2.4小鼠单次灌胃给药量一般为0.1-0 .3m1/10g BW。

图2 小鼠灌胃

4.3    小鼠肌肉注射操作(附图3)

4.3.1   操作方法

4.3.1.1  按实验方案要求，配制、准备注射药物及酒精棉球、5-6号针头注射器等实验器材。

4.3.1.2 用1ml一次性注射器吸取要注射的药物里。

4 .3 .1.3助手按《小鼠的抓取与固定操作规程》抓取、固定小鼠。

4.3.1.4 常规消毒注射部位皮肤，然后将皮肤提起，注射针头取一钝角角度刺入皮下，把针头轻轻向左右摆动，易摆动则表示已刺入皮下，再轻轻抽吸，如无回血，可缓慢地将药物注入皮下。拔针时左手拇、食指捏住进针部位片刻，以防止药物外漏。注射量约为0.1-0.3ml/10g体重。

图3 小鼠皮下注射

4.4小鼠尾静脉给药操作(附图4)

4.4.1操作方法

4.4.1.1按实验方案要求，配制、准备受试物及酒精棉球、4~5号针头（1cm）注射器等实验器材。

4.4.1.2 用1ml一次性注射器准确吸取要给予的药物，排除空气。

4.4.1.3 将小鼠装入小鼠固定器内，尾巴露在外； 或直接用鼠笼与笼盖夹住小鼠尾根，身子在笼内，尾巴在笼外，略作固定。

4.4.1.4 用75%酒精棉球擦拭小鼠尾后段，以达到消毒、扩张血管目的。

4.4.1.5尾静脉有三条(上、左、右)，首选左右侧面的静脉作注射血管。

4.4.1.6  将注射器的针尖横断面朝上，对准血管中央，在距鼠尾尖2-5cm处是30°角，从尾尖向尾根方向刺入，轻拉针筒，确认有血液回流后将药液注入。

4.4.1.7 左手固定好注射器，右手将药物缓慢推入。

4.4.1.8 用干棉球轻压注射部位，止血。

4.4.2 注意事项

4.4.2.1 如果尾静脉扩张不理想，可升高实验室环境温度或将水尾温浴。

4.4.2.2 注射药物时，若针尖处局部隆起、发白，且推入阻力较大，表明针头未在血管，应拔出针头，在靠近尾根某处，重新操作。

4.4.2.3 需连日多次尾静脉给药时，应尽可能先从尾尖开始，以后逐渐向尾根部移换注射位置， 防止破裂，药物渗出。

图4 小鼠尾静脉注射

大鼠给药标准操作规程

1.目的

统一规范大鼠各种给药途径的操作方法，保证给药质最与动物的安全。

2.适用范围

大鼠灌胃、腹腔、静脉注射、皮肤、皮下、肌肉、吸入、阴道和直肠给药操作。

3. 职责人

各项大鼠试验操作人员。

4. 标准操作程序

4.1  大鼠灌胃操作方法

4.1.1按实验设计方案要求，配制、准备受试物及灌胃针等实验器材。

4.1.2 用带有灌胃针的注射器吸取要给予的受试物溶液，排除空气。

4,1.3抓取、固定大鼠，具体可参照《实验动物抓取与固定操作规程》。

4.1.4让动物头部与胸部在一个水平面，保持动物垂直略后仰体位。

4.1.5右手姆指与中指将灌胃针插入口腔，沿上颚壁轻轻推至咽部，此时有特殊抵抗感觉，阻力较大。

4.1.6待动物有吞咽动作，再沿咽壁慢慢插入食管，阻力较小，并有中空感觉。

4.1.7视动物大小，灌胃针进入大鼠口腔的长度一般在4-5cm, 固定。

4.1.8右手食指将药物缓慢推入，拔出灌胃针，给药完毕。

4.1.9大鼠灌胃操作注意事项:

4.1.9.1灌药时，如果动物挣扎厉害，应立即拔出灌胃针管，重新操作，等动物安静时才可灌。

4 .1 .9.2灌胃针头应光滑、圆钝。

4 .1 .9.3操作过程动作不可过猛，以免损伤动物食管及胃

4 .1 .9.4常用的大鼠灌胃量为1ml/kg BW , 最大耐受灌胃给药量一般为2m1/kg BW。

4.2  大鼠腹腔往射给药操作方法。

4.2.1按实验设计方案要求，配制、准备注射药物及酒精棉球、注射器等实验器材。

4.2.2  用注射器吸取要注射的药物量，排除空气。

4.2.3 按《大、小鼠的抓取与固定操作规程》抓取、固定大鼠。

4.2 .4 将动物腹部朝上，头部朝下倒斜。

4.2.5 右手拿酒精棉球擦拭消毒注射部位后，拇指及食指捏注射器，拇指以一定的速度慢慢推注药液。

4.2.6 回拉针栓，若无回血或尿液，则用食指和中指从下发固定注射器，拇指以一定的速度慢慢推注药液。

4.2.7 抽出注射器，用棉球按压注射部位，注射完毕。

4.2.8 注意事项

4.2.8.1 注射时，动物要腹部朝上到倾，使脏器移向胸部横隔处，以免背针头刺入。

4.2.8.2 为避免注射后药液从针孔流出，注射针头不要太粗。

4.2.8.3 大鼠腹腔注射给药量一般为1ml/100g 体重。

4.3 大鼠尾静脉注射

与小鼠尾静脉相似，见小鼠尾静脉注射操作规程。

4.4 大鼠皮下注射

4.4.1按实验设计方案要求，配制、准备受试物及酒精棉球、4-5号针头(1cm)注射器等实验器材。

4.4.2 注射器吸取要给予的受试物容量，排除空气。

4.4.3 将鼠装入鼠固定器内，尾巴露在外，固定大鼠。

4.4.4 用75%酒精棉球反复擦拭尾部，以达到消毒、扩张血管的目的。

4.4.5 用手指搓以尾，进一步让扩张血管。

4.4.6尾静脉有三条(上、左、右)，选用明显扩张或某一侧的静脉。

4.4.7左手拇指和食指捏住尾尖部，稍微旋转，使选用血管在正上方。

4.4.8 右手拇指、食指及中指持注射器，针尖横断面朝上，对准血管中央，小于30°从尾尖向尾根方向刺入，抬起针尖顺血管向前平行1-1.5cm,此时阻力消失，有中空感觉。9.4.9左手姆指及食指将注射器针头与鼠尾捏在一起，右手将药物缓慢推入。4.4.10压住针眼，拔出注射器，止血。4.4.11放出动物，给药完毕。

4.4.12 注意事项

4.4.12.1如果尾静脉扩张不理想，可升高实验室环境温度或用尾温浴，或用75%酒精棉球反复擦拭使血管扩张，并可使表皮角质软化。

4 .4 .12.2 注射药物时，若针尖处局部隆起、发白，且推入阻力较大，表明针头未在血管。应拔出针头，在靠近尾根某处，重新按4.8操作直至无隆起、皮丘出在血管。应拔出针头，在靠近尾根某处，重新按4.8操作，直至无隆起，皮丘出现，且推入阻力很小，方可注入药液。

4.4.12.3需连日多次尾静脉给药时，应尽可能先从尾尖开始，以后逐渐向尾根部移换注射位置，防止破裂，药物渗出。

4.4.12.4 大鼠一次的注射量一股为每10g体重0.1-0.2ml。

4.5大鼠皮下给药操作方法

4.5.1按实验设计方案要求，配置、准备受试物及酒精棉球、4-5号针头（1cm）注射器等实验器材。

4.5.2注射器吸取要给予的受试物容量，排除空气。

4.5.3按《大鼠的抓取与固定操作规程》抓取、固定大以。

4.5.4 使动物腹部朝上平躺。

4.5.5 右手拿酒精棉球擦拭注射部位后，拇指、食指及中指持注射器，针尖面朝上，小于30°刺入腹部一皮下约0.5cm后顺皮肤平面推进1-1.5cm缓慢注射药物。

4.5.6 拔出注射器，于棉球轻压针眼止血5秒钟，松手。

4.5.7 放下动物，给药完毕。

4.5.8 注意事项，注射药物时，针尖处局部隆起、出现皮丘，说明注射成功。

普通环境实验室豚鼠日常饲养管理操作规程

1. 目的

规范豚鼠日常饲养管理操作程序，确保动物质量及实验结果的真实性，完整性和可靠性。

2. 适应范围

普通环境实验室豚鼠实验、饲养。

- 职责

豚鼠实验饲养管理人员。

4. 工作程序及要求

4.1 工作程序

4.1.1　穿上专用工作服、帽、戴上口罩，登记换拖鞋进入饲养间。

4.1.2　观察动物，如发现动物死亡或异常情况，及时告知有关实验人员或兽医人员，并按其要求妥善处。

4.1.3　每天喂颗粒料1次，让动物自由食用，刷洗水钵1次，上午下午共换水2次，喂青菜青草1次或向饮水中加入Vc1-2片。

    - 换垫料1－2次/周，刷洗、消毒更换食钵1次/周。

    - 每天扫、擦、拖地面，及时收拾、抹洗，保持房间整洁， 地 面等。

    - 按计划定期消毒各种笼具，每周定期对房间进行喷雾消毒1次。

    - 及时作好疾病预防与控制工作，控制闲杂人物进入实验室。

    - 视情况定期冲洗地面、笼具，保证卫生。

    - 每月全面进行1次动物饲养间卫生大扫除。

普通环境实验室兔日常饲养管理操作规程

- 目的

规范兔日常饲养管理操作程序，确保动物质量。

- 适应范围

普通环境实验室兔实验、饲养。

- 职责

兔实验饲养管理人员。

- 工作程序及要求

  - 环境条件

其环境条件应符合国家实验动物环境及设施标准要求，室内应保持安静、清洁、干燥和通风。

  - 饲料和饮水

采用全价颗粒饲料，须达到国家规定的营养需要和卫生质量标准，并满足不同阶段的营养要求，饲料配方稳定，特别要注意粗纤维的含量。喂食要每天定时定量，上、下午各一次，下午可稍多喂，喂量以每天刚好吃完为宜。

水的质量应符合相应微生物控制级别的要求，普通级家兔的饮用水要符合城市生活用水标准。每天清洗饮水水具，并加水2次，每周消毒2次。

4.3 清洁卫生和消毒

严格执行卫生消 毒和检疫防疫制度，未进动物前，应对饲养间进行彻底清扫，对笼具、饲具进行清洗，密闭熏蒸消毒；新购入的、具有合格证的实验兔应放到相应的动物检疫室内适 应观察3-10天。每天冲洗粪便（冲洗之前注意观察粪便情况），接粪板上的尿碱应及时清洗，室内地面每天打扫并洗拖1次，每周以消毒液消毒2次，笼架与兔笼上的兔 毛、尘土每周要擦1遍，窗门玻璃每月擦1次，兔活动式底板与食槽每周必须彻底消毒1次；室内用具物品应定点、定位摆放，并保持室内清洁、卫生及干燥的环境。

4.4 观察和记录

工作人员每天应检查水、电、换气、空调等设施的运行情况，登记好饲养室内温、湿度，然后观察兔的饮水、饲料摄入量情况，兔的健康状况（特别注意粪尿是否正常），如有异常，迅速报告实验负责人员并认真做好各种记录。

屏障系统实验室饲养管理的管理规范

- 目的

保证实验动物健康生长。

- 适用范围

屏障系统实验区动物饲养间。

- 责任人

相关动物饲养员。

- 操作规范

4.1动物自由采食、饮水、不能断料、断水，啮齿类动物的采食主要在夜晚，白天鼠盒盖上饲料略有剩余即可。

4.2白天上班后和工作结束前两次全面检查各鼠盒，注意观察引水瓶是否漏水，鼠盒内垫料的潮湿度。

4.3大、小鼠的喂饲

4.3.1 屏障动物房宜采用每天加料的做法，这能减少动物磨牙、咬碎饲料而造成的浪费。

4.3.2 每天下班前给鼠盒加料一次，加料时打开饲料袋，用加料勺向盒盖上加料。

4.3.3 加料的量取决于动物的大小和数量，以到第二天上午上班检查时每盒剩下1-2根鼠料为宜。

4.3.4 应注意观察记录动物采食的量。

4.4 大、小鼠的喂水

4.4.1从清洁准备间用工作车将饮水瓶推入动物房，从鼠盒盖上取下用过的水瓶，放入空饮水瓶存放箱中，同时取一新装满水的水瓶插在鼠盒盖上。

4.4.2 每插上一个水瓶，仔细观察一会儿，确信饮水瓶不会漏水后，再换下一个鼠盒的饮水瓶。漏水的饮水瓶不得再使用。

4.4.3 大、小鼠饮水采用更换水瓶的方式，不采用向瓶中加水的方式，更换下的饮水瓶需传出动物房，送到洗涤间，经清洗高压灭菌后方可使用。

4.5 大、小鼠换盒

4.5.1 在清洁准备间，将垫料放入鼠盒中。

4.5.2 将盛有垫料的鼠盒一盒盒叠起，送入动物房。

4.5.3 将工作车推入动物房，从鼠盒架上取下鼠盒放置于工作车上，颠倒饮水瓶，取下鼠盒盖放于鼠盒旁。

4.5.4 将动物放入盛有灭菌垫料的鼠盒中盖上盒盖插上饮水瓶，放回鼠架上。

4.5.5 换下的鼠盒叠放于鼠架旁，最后经工作走道送入洗涤间。

5  注意事项

5.1 当发现实验期间有动物死亡，请迅速联系该实验的负责人及时处理死亡动物。

5.2 实验期间不能使用杀虫剂喷洒动物和饲养环境防止动物体内发生改变，给实验结果带来不利的影响。

5.3 过密饲养会导致体重增加缓慢，肠道病原菌种类及密度上升，大鼠血浆脚休类激素水平也会发生明显改变

实验动物实验室的清扫与卫生管理规范

- 目的

保证实验良好的环境及实验动物健康生长。

- 适用范围

实验动物中心实验室。

- 责任人

相关工作人员。

- 操作规范

4.1应保持动物房的地面、墙壁、顶棚、室内一切设施洁净无尘，无饲料、垫料碎屑，无脏污。

4.2每天擦拭地面一次每周擦拭墙壁及顶棚一次。

4.3换垫料后用灭菌消毒液擦拭动物房的各种器具、设施。

4.5实验区内各类物品要摆放整齐，并保持清洁，与饲育及实验无关的品不得带入或存放在饲育区内。

4.6每天工作结束，将动物房的垃圾袋扎好，经污物走道送出。

4.7专用消毒液   过氧乙酸（0.5%—1%喷雾），百毒杀或消毒灵（0.2—0.5%空气喷雾、0.1%擦拭）。

实验动物中心环境消毒管理规范

- 目的

保证实验良好的环境及实验动物健康生长。

- 适用范围

动物饲养区和实验区外。

- 责任人

相关工作人员。

4. 操作规范

4.1动物饲养区和实验区以外包括房前屋后的外环境均属环境消毒管理范畴。

4.2 环境消毒由专人负责。

4.3 动物尸体及动物房的废弃物必须做无害化处理。

4.4 室内门厅、楼梯间每周擦拭二次，喷雾消毒一次。

4.5 外环境每周喷雾消毒一次。

4.6 常用环境消毒剂：来苏儿3%--5%、漂粉精0.5%--1.5%、生石灰、过氧乙酸等。

实验动物区的记录管理规范

- 目的

监测实验动物实验室各种实验环境参数的变化。

- 适用范围

动物实验区。

- 责任人

相关工作人员及饲养员。

4. 操作规范

4.1 工作日每天上、下午观察记录室内温、湿度各一次。

4.2 标牌上的各项记录必须认真、及时、完整的填写。种群和繁殖群的标牌保留存档。

4.3 周末按时完成周报表。

4.4 认真做好工作日志，主要记录当天的主要工作，发出动物、配种动物数、淘汰动物数等。并记录各种异常情况。

4.5 建立异常情况报告制度，发现异常情况及时报告主管人员，并协同处理。

实验动物中心设备维护规范

- 目的

定期对设施内的水、电、空调系统、送排风系统、灭菌系统、笼具、工具、用具进行维护和更换。以保证设施设备的正常运行。所有设备挂牌运行，责任到人。

- 适用范围

湖北中医药高等专科学校实验动物中心。

- 责任人

湖北中医药高等专科学校实验动物中心工作人员。

4. 操作规范

4.1屏障系统设备维护

4.1.1空气过滤系统的维护

- 初效过滤器每1个月更换一次。

- 中效过滤器每1年更换一次。

- 高效过滤器每2年更换一次。

4.1.2空调系统的维护

每年秋季对空调系统进行一次维护。

4.1.3 灭菌系统的维护

定期对灭菌系统进行检测，严格按照标准操作规程进行操作。每年请压力容器管理部门对高压灭菌器检测一次。传递窗、传递渡槽进行经常的维护。

4.1.4 笼具、工具、用具

按照屏障系统的要求，定期更换。

4.2 普通环境设备维护

4.2.1 每年对排风系统检修维护一次，排风口每3个月清洗一次。

4.2.2 普通环境的门、窗进行经常性的维护。

4.2.3 笼具进行经常性的维护，寒、暑假对笼具进行整理、维修和更换。